## sheet1
遵义医科大学第二附属医院 参数征集设备清单
序号 | 设备名称 | 功能需求
1 | 无磁转运轮椅（磁共振室专用） | 设备用途：主要用于运输行动不便的患者进入核磁共振检查室。
基本功能需求： 1、材质为无磁材料，整体无磁性，可直接推入磁共振室内使用。 2、最大承重≥120Kg。 3、具备防滑扶手，方便稳固抓握。 4、脚轮为无磁静音万向前轮及免充气橡胶实心胎大轮。 5、肘节式双刹车，移动及驻停平稳。 6、可调节挂脚高度防滑脚踏，脚踏可收纳。 7、后置储物袋，随用随取。
核心功能需求： 1、材质为无磁材料，整体无磁性，可直接推入磁共振室内使用。 2、承重≥120Kg。 3、具备防滑扶手，方便稳固抓握。 4、脚轮为无磁静音万向前轮及免充气橡胶实心胎大轮。 5、肘节式双刹车，移动及驻停平稳。 6、可调节挂脚高度防滑脚踏，脚踏可收纳。 7、后置储物袋，随用随取。
2 | 无磁转运床（磁共振室专用） | 设备用途：主要用于运输行动不便的患者进入核磁共振检查室
基本功能需求： 1、材质为无磁材料，整体无磁性，可直接推入磁共振室内使用。 2、外观采用床式设计，床体和推车可分离；床体可做临时担架用，推车带物品收纳盒。 3、护栏配置卡扣，防止推移病人过程误将护栏放下。 4、配备可收纳输液架，当不使用时可将其收纳放于床边。 5、床垫为人造皮革材料的软垫。 6、配备无磁摇杆,梯形螺纹丝杆驱动带限位保护装置，到位时会发出提醒声音。 7、可灵活调节整体升降功能，升降范围≥20cm。 8、靠背调节≥75°，设置安全定位卡扣，防止背靠脱档滑落。 9、脚轮为无磁性静音万向轮，静音耐磨，移动灵活。 10、具备防下坠设计，防止重力下压时床体直接落地。 11、最大承重≥200kg。
核心功能需求： 1、材质为无磁材料，整体无磁性，可直接推入磁共振室内使用。 2、外观采用床式设计，床体和推车可分离；床体可做临时担架用，推车带物品收纳盒。 3、护栏配置卡扣，防止推移病人过程误将护栏放下。 4、配备可收纳输液架，当不使用时可将其收纳放于床边。 5、床垫为人造皮革材料的软垫。 6、配备无磁摇杆,梯形螺纹丝杆驱动带限位保护装置，到位时会发出提醒声音。 7、可灵活调节整体升降功能，升降范围≥20cm。 8、靠背调节≥75°，设置安全定位卡扣，防止背靠脱档滑落。 9、脚轮为无磁性静音万向轮，静音耐磨，移动灵活。 10、具备防下坠设计，防止重力下压时床体直接落地。 11、最大承重≥200kg。
3 | 震动排痰仪(手持式) | 设备用途：排痰仪产生的持续、定向的振动能量可以穿透皮肤、肌肉和组织，传递到肺部深处的痰液上，打破痰液中的粘蛋白分子链，降低痰液的粘稠度和附着力，使其从气管壁上松动、液化，变得容易咳出。
基本功能需求： 1、可精确调节，恒定均匀，作用更深。 2、省时省力，操作简单，减轻护理人员负担。 3、感觉更舒适，振动感而非撞击感。
核心功能需求： 1、有效清除肺部痰液，保持呼吸道通畅。 2、预防肺部并发症。 3、治疗参数可量化，便于记录和评估效果。
4 | 动态血压计 | 设备用途：主要用于对患者进行24小时的自动血压监测，提高高血压诊断的准确性，评估血压波动规律及负荷，评估降压治疗效果，预测心脑血管风险。
基本功能需求： 1、精准的测量能力。 2、可编程的测量方案。 3、可靠的数据存储与传输。 4、持久的电池续航。
核心功能需求： 1、更直观的显示血压值的分布和24小时血压、心率波动曲线。 2、监测血压昼夜节律（夜间血压下降率）及分型。 3、医生可以方便地审阅每一个测量值。
5 | 自动排痰仪 | 设备用途：协助患者排痰。
基本功能需求：加速痰液的排出，保持呼吸道通畅。
核心功能需求： 1、刺激血液循环。通过振动促进背部肌肉的收缩和舒张，从而刺激血液循环，加速血液循环，提高肺部氧合作用，有利于疾病的康复。 2、改善呼吸功能。排痰仪能够松动、分离、疏通、清除肺内的黏液和痰液，使呼吸道更加通畅，有效地降低呼吸阻力，减轻呼吸困难、气短等症状。 3、加速痰液排出。排痰仪的振动能够帮助痰液更快地从体内排出，避免痰液滞留，减少呼吸道感染的风险。 4、降低药物使用量。通过使用排痰仪，能够有效地促进痰液的排出，减少药物使用量。
6 | 臭氧阴道冲洗机 | 设备用途： 1、辅助治疗多种阴道炎症，如细菌性阴道病、滴虫性阴道炎及老年性阴道炎。 2、改善宫颈癌阴道清洁度，减少阴道内异常分泌物，减轻异味等不适症状。 3、用于宫颈癌放疗前的阴道清洁，冲洗肿瘤坏死物，提高放疗敏感性。
基本功能需求： 1、具备基础臭氧生成能力，能产出符合医疗标准的臭氧气体，满足常规冲洗需求。 2、支持基础冲洗模式（如持续冲洗），水流压力可简单调节，避免过度刺激。 3、配备基础操作界面（按键或简易触控），支持定时、开关机等基础操作。 4、兼容一次性无菌冲洗头，具备基础防交叉感染设计。 5、机身采用耐清洁、耐消毒材质，方便日常维护。
核心功能需求： 1、臭氧浓度精准可控，支持多档位调节（适配不同炎症类型 / 严重程度），产气稳定无波动。 2、冲洗系统高效适配，具备脉冲冲洗、温和冲洗等多模式，水流压力精细化调节，保护阴道黏膜。 3、全维度安全防护，含臭氧泄漏报警、过压保护、超时自动停机、防回流设计，杜绝操作风险。 4、智能便捷控制，配备清晰触控屏，支持参数记忆、故障提示，简化医护人员操作流程。 5、稳定耐用设计，臭氧发生器寿命达标，核心组件（水泵、传感器）性能稳定，适配长期诊疗使用。